高端便携式彩色多普勒超声诊断系统技术参数

一 设备名称：高端便携式彩色多普勒超声诊断系统

二 用途说明：

2.1 用途：满足腹部、 心脏、浅表、血管、神经肌骨、妇产等全身 应用需求，全面拓展麻醉、TEE、 ICU/CCU、介入、术中、 急诊等新兴临床领域

2.2 要求具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

2.3 主机通过CE、FDA及CFDA（国械）认证

三 物理规格及人机交互要求

3.1 高清晰医用专业彩色 LED 显示屏≥15 英寸，自动调节亮度

3.2 整机重量≤6KG，整机厚度≤64mm

3.3 接口选择:≥1 个，可扩展到 3 个

3.4 物理轨迹球设计，支持用户自定义按键数量≥4 个 ，同一个自定义键支持≥4个功能

3.5 采用Windows 操作系统，流畅使用体验，舒心安全保护

3.6 主机及台车可配置内置电池

四 系统成像技术

4.1 二维灰阶模式

4.2 组织谐波和PIHI技术

4.3 支持TSI技术：常规/肌肉/液性/脂肪

4.4 支持SCI技术，可显示9条线，≥3级可调，支持线阵和凸阵探头

4.5 支持FCI技术

4.6 斑点噪声抑制成像：支持二维、造影、实时四维模式等

4.7 M型模式

4.8 彩色M型模式

4.9  Free Xros M模式(≥3条取样线，360度自由旋转)

4.10 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.11 频谱多普勒成像，连续多普勒成像

4.12 高分辨率血流成像：将彩色方向信息叠加在灰阶状态的血流动力学信息上，提供更高分辨率和灵敏度的血流图像

4.13 取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

4.14 支持速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.15 组织多普勒成像，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式

4.16 支持8个取样框内心肌组织的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

4.17 扩展成像（要求凸阵、线阵、腔内探头均可用）

4.18 穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持校正角度

4.19 宽景成像技术（要求支持二维及彩色模式，并有速度提示）

4.20 宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头

4.21 一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

4.22二维/彩色取样框角度独立偏转技术

4.23 智能血流跟踪技术，可以实现ROI框位置和角度的自动优化，提供Color/Power模式下彩色血流/能量图像的实时动态优化，节省人工调节时间，提升扫查效率

五 高级成像功能

5.1 心血管成像

5.1.1支持组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持彩色解剖 M型和曲线解剖M型

5.1.2 具有追踪向量图和参数曲线图数据包括速度、位移、应变及应变率，提供ASE17 评分

5.1.3 自动射血分数测量：自动识别左室内膜并计算射血分数，提供心功能指数分析

5.1.4 支持心室容积随时间变化的容积变化曲线

5.1.5 支持频谱自动测量

5.1.6 心脏模式下，根据指南显示心脏正常参考值，并根据患者情况提示是否异常

5.2 容量管理

5.2.1 可升级自动速度时间积分测量：自动放置彩色取样框，PW取样线，取样门，自动跟踪并描记LVOT的PW频谱，并计算VTI、SV、CO、SVV，且可提供趋势图）

5.2.2 可升级自动下腔静脉定量分析（自动跟踪IVC的内径并在实时或者多帧电影状态下计算自主呼吸下的塌陷指数CI，机械通气下的扩张指数DI和IVCV，并支持快速容量状态标注，且可提供趋势图）

5.2.3 可升级自动B线检测, 自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿

六 测量分析和报告

6.1 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科、矫形外科

6.2 心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。自动计算EF、SV、HR、MeanPG、BSA等相关参数

七  电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统

7.1 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D电影回放

7.2 原始数据处理，可对回放图像进行≥34种参数调节

7.3 固态硬盘≥240GB

八 系统技术参数及要求

8.1 二维灰阶模式：

8.1.1 数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

8.1.2 最大显示深度:≥33cm

8.1.3 物理滑动TGC: ≥8段，LGC: ≥4段

8.1.4 动态范围≥230db，步进≤5，可视可调

8.1.5 增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

8.1.6 凸阵探头，全视野，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥30帧/秒

8.1.7 相控阵探头，80 度角，15cm 深度时，在最高线密度下，帧速率≥50 帧/秒

8.1.8 体位标记：≥120种，可以自定义注释

8.2 彩色多普勒成像

8.2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

8.2.2 取样框偏转: ≥±30度(线阵探头)

8.2.3 支持一键B/C 同宽

8.2.4 频谱多普勒模式

8.2.5 取样角度≤60°脉冲多普勒最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）

8.2.6 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

8.2.7 取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

8.2.8 偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

九 连通性要求

9.1 支持网络连接：支持图像无线传输到监护中央工作站

9.2 可下载手机移动终端APP，将机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台

9.3 可下载手机移动终端APP，进行远程病人信息管理等，支持苹果和安卓系统

9.4 支持DICOM

9.5 包含下列接口： S---视频、VGA视频接口、HDMI

9.6 支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

9.7 台车支持升降，扩展USB，机器防盗锁控制

十 探头规格要求：

10.1 支持凸阵、线阵、相控阵，可提供注册证

十一 外设和附件及备件，售后及技术服务等要求

11.1 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期

11.2 专用工具：如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具

11.3 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收

11.4 软件终身免费升级

11.5 配置要求：

11.5.1 凸阵探头1把、线阵探头1把、相控阵探头1把

11.5.2 可移动升降台车1个

11.5.3 高品质、硬质包装拉箱 1个

11.6 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功

11.7 售后服务：主机和探头提供≥3年保修