申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 电子支气管内窥镜 |
| 用途及适用人群 | 为了更好的推动我院儿科呼吸以及重症专科的发展，支气管镜已成为迫切需要开展的诊疗技术。目前，在很多医院，对支气管镜术在诊断中的需求甚至和CT一样普及，在我国儿科已安全的开展了支气管镜手术，特别在对呼吸系统重症和疑难疾病的诊断与治疗起到了巨大的作用。电子支气管镜术直观、安全、痛苦小，是儿童呼吸系统疾病诊断治疗的一项重要的技术，主要用于肺不张、支气管异物、支气管内膜结核等常见呼吸系统疾病的诊断治疗，同时对于先天性支气管畸形、支气管扩张、肺泡蛋白沉着症、支气管肿瘤等少见疑难疾病诊治有重要作用。 |
| 设备的功能要求 | 1.支气管镜检查。 2．支气管镜肺泡灌洗。 3.经支气管镜治疗（滴药）。 4.经支气管镜痰吸引。 5.经支气管镜治疗（取异物）。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 一、电子支气管内窥镜(4.2-2.0；2.8-1.2) 1.电子支气管内窥镜： 1.1视场角≥120°； 1.2景深：3-100mm； ▲1.3吸引阀座一体式防脱设计； ▲1.4操作手柄具备3个功能按键； ▲1.5软镜插入管外径≤2.8mm，工作管道内径≥1.2mm； 1.6成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维； 1.7软镜工作软管有效长度610mm,插入管自带有360°刻度标识； 1.8插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全； 1.9插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲210°，向下弯曲130°，双向弯曲340°； 1.10插入管具有被动弯曲关节，可实现灵活的插入； ▲1.11操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°； ▲1.12操作手柄上按键可控制①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结； 1.13视频转接线与操作手柄一体式设计，转接线可耐受浸泡消毒； 1.15内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察； 1.16操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀； 1.17操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒； 1.18采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。 - 配置清单： 序号; 名称; 数量. 1; 电子支气管内窥镜操作部; 1条. 2; 防水盖; 1个. 3; 活检阀帽; 5个. 4; 吸引按钮; 2个. 5; 包装箱组件; 1套. 二、电子内窥镜图像处理器 - 技术参数 ▲1.1具备医疗器械注册证。 1.2显示屏：TFT-LCD，1280*800高清分辨率。 1.3 触摸屏：电容式触摸屏。 1.4 显示功能：自带显示屏10.1英寸，开机时间5秒，即能实现图像显示,满足临床快速使用需求。 ▲1.5通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。 1.6预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。 1.7调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9和4:3两种显示比例的图像。 1.8具有多种图像输出形状可选。 1.9亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度。 1.10白平衡功能：具有白平衡调节功能。 1.11录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。 1.12存储功能：具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。 1.13视频输出接口：具有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接。 1.14与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用。 1.15视频转接线：线缆可180度旋转，操作更舒适。 1.16录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。 1.17用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。 1.18供电方式： （1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时。 （2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。 |
| 软、硬件的 配置要求 | 电子内窥镜图像处理器的配置要求： 序号; 名称; 数量. 1; 电子内窥镜图像处理器图像处理器; 1台. 2; 12V AC适配器; 1个. 3; AC适配器电源线; 1条. 4; SD读卡器; 1个. 5; BNC-BNC视频线; 1条. 6; HDMI-DVI视频线; 1条. 7; 64G SD卡; 1个. 8; 视频转接线; 1条. 9; 高清工作站（含电脑、打印机）; 1套. 10; 医用台车; 1台. 11; 24寸医用监视器; 1台. 12; 支气管镜训练模型; 1个. |
| 其它要求 | 本项目需配套建造内镜清洗消毒工作站，考虑到成本问题，经与呼吸科沟通，可以呼吸科共享内镜清洗消毒与储存工作站。 |
| 售后维保 | - 按国家三包政策，同时整机质保3年，质保期内设备的所有配件（包括正常维护保养所产生的零配件费用、差旅费、住宿费等）均由中标设备品牌厂家负责。 - 提供电子说明书和纸质版说明书各一份。 - 设备故障厂家接到报修电话后1小时响应，24小时到达现场，故障排除设备恢复正常使用时间不超96小时。 |