# 低速台式离心机参数要求

- 工作条件

- 1.1电源：AC220V±22V，50/60Hz；

- 1.2工作环境相对湿度≤85%；

- 1.3工作环境温度：5-35℃；

1.4工作时，机内温度25-35℃。

- 最高转速≥5000r/min，转速精度≤±10r/min；最大相对离心力≥4390xg，可以直接设置离心力或转速；

- 最大容量：5ml/7ml真空采血管，≥48支/次；

- 定时范围：1min～99min；

- 具有启动计时、到转速计时、瞬时计时三种计时模式；

- 驱动系统：微机控制、直流无刷电机驱动、无碳刷、免维护电机，达到升降速快，转速稳定。

- 安全性能：

- 7.1具有自动平衡功能，整机噪音≤65dB；

- 7.2自动吸合电子门锁，运行时门盖不能打开。

7.3可配备经第三方认证的气密性圆杯/方杯,有效防止气溶胶及液体外泄，并可高温高压灭菌。

- 台式机型，常温（25-35℃）离心机；

- 配置要求：转子配适用于5ml/7ml真空试管；

- 售后服务

10.1设备使用期5-8年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。

10.2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。

10.3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。

10.4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。