医用冷藏箱参数要求（2台）

- 有效容积：箱内有效容积≥400L

- 温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃；

- 整体结构：立式，单开真空玻璃门体，喷涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒；

- 核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保；

- 制冷系统：采用翅片式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好；

- 温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤2℃，波动度≤3℃；

- 控温技术：搭配高精度3路传感器设计，包括显示传感器，控制传感器，冷凝器传感器；

- 温度显示：感温探头置于甘油感温盒内，可选择检测温度或者仿生温度；

- 门体结构：门体双层钢化玻璃，采用电极式加热防凝露设计，32℃环温85%湿度下门体无凝露，箱内物品清晰可见；

- 安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁、远程报警、云平台报警四种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警、电池电量低报警、开门报警、环温高报警；

- 数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性；

- 数据打印：选配针式温度记录打印机，可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可储存一年；

- 物联通讯：产品具有Wifi接口，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒，可根据用户需求改制为485接口；

- 温度监控：产品配有一个测试孔，方便客户接入各式设备，对箱内温度进行监测；

- 箱内配置：多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间；出厂标配6个搁架，数量可根据用户需求增加；

- 节能降噪：低噪音，噪音低于40分贝；

- 柜内照明：内设有LED照明灯；

- 固定移动：配备4个万向脚轮、2个止动底脚，便于移动且固定方便；

- 冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发；

- 断电报警：配备大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少48小时；

- 安全保障：门体带暗锁，同时在箱体侧面增加锁扣，可配置挂锁，双重安全保障；

- 宽电压带：产品配备宽电压带，适合198～242V电压下使用，配置滤波器，防止电网冲击，运行可靠，配备可插拔电源线，更换更方便；

- 产品认证：产品具有医疗器械注册证；

- 售后服务

24.1设备使用期5-8年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。

24.2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。

24.3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。

24.4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。