医用冰箱参数要求（1台）

- 样式：立式

- 有效容积：≥380L

- 外门体：高密度聚氨酯发泡门；

- 内门：内门带有低温密封条，防止打开内门漏冷严重；

- 箱体外部材质：采用喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁；

- 内胆材质：采用304不锈钢内胆食品级安全材质，耐酸碱腐蚀；

- 层架/抽屉数量：≥4层空间，≥3个可调节间距不锈钢搁架；

- 密封：硅胶门封，耐低温不变性，在超低温环境下保持柔软，密封性能好，使用寿命长；

- 电压范围：采用宽电压设计，187-242V均可使用；

- 耗电量（kW·h/24h）：25℃环境下，整机耗电量不高于7.5 kW·h/24h；

- 噪音值：整体声功率及噪音低于60dB(A)，声压级噪音低于50 dB(A)；

- 传感器数量：采用≥5个传感器设计，保证运行安全；

- 温度设置范围：-40℃— -86℃；

- 温度设置精度：0.1℃；

- 显示控制器：可以显示设定温度，实时温度，环境温度，压缩机运行状态，风机运行状态，报警情况等；

- 制冷：采用原装进口压缩机，以及碳氢无氟制冷剂；

- 温度均匀度：温度均匀度＜2℃，性能优异；

- 制冷方式：内藏式铜管蒸发器直接制冷；

- 降温时间：25℃环境下，空载从室温降低至特性点温度时间＜300分钟；

- 断电保温时间：25℃环境下，断电，从-80℃温度回温到-40℃时间不低于4小时 ；

- 报警功能：多重报警功能，高低温报警、传感器故障报警、电压超标报警、电池电量低报警、断电报警、环温超标报警、过滤网脏报警等；

- 报警方式：声音蜂鸣、灯光闪烁 、选配远程报警；

- 多重保护功能：开机延时保护，停机间隔保护，密码保护，电压异常补偿保护；

- 安全双门锁设计：采用设备自带门锁以及预留锁孔，可佩挂锁的双门锁设计；

- 标配过载、漏电保护的电源线，保护压缩机及内部电路系统；

- 采用双测试孔设计，可增加测试仪器探头；

- 气压平衡装置：有气压平衡阀设计，防止门体快速开关后负压不易打开问题；

28.售后服务

28.1设备使用期5-8年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。

28.2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。

28.3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。

28.4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。