# 大容量低速离心机参数要求

- 工作条件

- 1.1电源：AC220V±22V，50Hz，10A；

- 1.2工作环境相对湿度≤85%；

- 1.3工作环境温度：5-35℃；

1.4工作时，机内温度25-35℃。

- 最高转速≥5000r/min，转速精度≤±10r/min；最大相对离心力≥4904xg，可以直接设置离心力或转速；

- 最大容量：5ml/7ml真空采血管，≥120支/次；

- 定时范围：1min～99min；

- 具有启动计时、到转速计时、瞬时计时三种计时模式；

- 加/减速曲线：可根据实验需求，自定义升速、降速时间曲线，使分离效果达到最佳状态；

- 驱动系统：交流变频电机驱动，达到升降速快，转速稳定。

- 安全性能：

- 8.1离心腔要求用不锈钢，耐腐蚀性，转子、吊篮硬质氧化，利于清洁消毒，耐腐蚀，不生锈，达到洁净要求；

- 8.2具有转子识别、不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护等保护功能。

- 8.3自动吸合电子门锁，只需轻轻合上门盖即可自动关闭，运行时门盖不能打开，门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障。

- 8.4可配备经第三方认证的气密性圆杯/方杯,有效防止气溶胶及液体外泄，并可高温高压灭菌。

- 控制系统

- 9.1配备高灵敏度、高清（800*480）触摸屏控制，操作简便，显示直观，设置参数与运行参数同屏显示，直观、易懂。

- 9.2可以设置不少于100组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取与区分不同的实验，方便实现实验的可重复性。可选中五组程序，实现阶梯离心，使实验可以多元化、多步骤一次执行。

- 9.3自动保存运行记录、故障记录，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况。

- 立式机型，常温（25-35℃）离心机；

- 11.　配置要求：转子配适用于5/7ml真空试管；

- 12.　售后服务

12.1设备使用期5-8年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。

12.2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。

12.3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。

12.4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。