洗板机参数要求

- 清洗头：8通道和12通道；

- 清液残留量:每孔＜0.7ul；

- 清洗次数：0-99次可调；

- 清洗方式：板式或条式；清洗头支架设计，可预防洗板过程中清洗头错位、掉落；标本任意放置，可进行跨行清洗，不足一排不用补孔；微孔板卡位悬空设计，避免孔底受污染；自动蒸馏水冲洗间隔≤20块板；

- 清洗液加入量：50-950ul/每孔，间隔50ul可调；

- 注液通道：≥3个；

- 洗板模式：≥3种，浸泡、振动或振泡；

- 模式时间：0-999秒可调（秒、时、分可选择）；

- 吸液时间：0.1-9.9 秒可调，间隔0.1秒；

- 冲洗管路时间：0-240秒可调，避免管路堵塞；

- 清洗针位置：≥5种（水平、左边、中心、右边、触底）可调节；

- 主要配置：蒸馏水瓶、洗液瓶A、洗液瓶B、缓冲瓶、废液瓶（液瓶容量≥2L）；可升级废液自动排放功能。

- 售后服务

- 13.1.设备使用期5-8年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。

- 13.2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。

- 13.3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。

- 13.4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。