自动立式灭菌器参数要求

- 容积：80L；立式。

- 压力设计：-0.1～0.28MPa；有正压动态脉冲排气功能，排除灭菌室内冷空气，确保蒸汽饱和度。

- 水箱设计：内置水箱，水可循环利用。

- 温度设计：最高142℃；

- 工作压力：0.23MPa；

- 温度范围：105℃～138℃；

- 灭菌时间：0～9999min；

- 保温时间：0～9999min；

- 电源：AC220V,50Hz；

- 腔体材质：不锈钢；

- 自动化程度:注水、升温、灭菌、排汽、烘干全过程自动控制；设有标准程序、实验室类程序、自定义类程序等程序，实验室类程序有液体程序、固体废弃物、液体废弃物、培养基、溶解保温、玻璃器皿；标准程序有标准134、标准121、BD测试、真空测试；锅体温度超过设定温度，系统自动切断加热电源，并显示报警；有防干烧保护装置，低于规定水位，系统自动切断电源；门有压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开；有超压自动泄压的安全阀，达到安全阀开启压力，安全阀自动开启泄压，自动确保安全；

- 售后服务

- 12.1设备使用期5-8年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。

- 12.2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。

- 12.3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。

- 12.4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。