全自动血液分析仪参数要求

- 检测原理方法：激光散射结合核酸荧光染色的多维分析技术（SF Cube），二次加速鞘流阻抗技术，免疫散射比浊法等。

- 能开展项目：常规包括白细胞系，红细胞系，网织红系，血小板系；血液检测直方图、三维散点图、二维散点图 、CRP等项目。

- 检测方法及速度：批及随机检测，测定第一个样品出结果的时间≤15分钟，检测速度≥100测试/小时。

- 急诊功能：有急诊通道，可提供急诊项目。

- 标本类型：静脉全血标本、微量全血标本、预稀释标本、体液标本。

- 标本量：全血标本≤0.5ml。微量全血标本（未稍血）≤0.1ml。

- 拓展功能：可拓展，可联接多个模块实现扩展，测试速度最大可扩展至≥300测试/小时。

- 有单向、双向通道接口，可连接医院LIS系统。

11.售后服务

- 11.1设备使用期≥5年，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。

- 11.2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。

- 11.3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。

- 11.4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。

- 11.5.设备数据涉及接入我院LIS网络的，验收时按我院要求能查询到LIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。