申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项目参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 微量注射泵（双通道） |
| 用途及适用人群 | 可以匀速、准确注射药液时，控制药液注射速度和容量；适用循环系统、消化系统、呼吸系统等疾病人群 |
| 设备的功能要求 | 1. 核心功能 （1）精准流量控制 支持微升级别（如0.1 mL/h）的流量调节，精度误差≤±2%（或更高标准）。 可设置不同流速模式（恒速、变速、梯度输注）。 实时监测并补偿因阻力、温度等因素导致的流量偏差。 （2）药物储存与输送 兼容标准注射器（如2~60 mL规格）或输液袋。 防止药液回流设计（如单向阀）。 自动检测气泡并报警，避免空气栓塞风险。 （3）多模式输注 支持基础输注（持续给药）、增量输注（如PCA镇痛泵的追加剂量）。 可编程定时输注（如周期性给药）。 2. 安全保障 （1）智能报警系统 多级报警（声、光、震动）：药液耗尽、管路堵塞、气泡、流速异常、电池低电量等。 故障自检与自动停机功能。 输注总量/剩余量实时显示。 （2）防误操作设计 身份验证，限制参数修改权限。 物理锁防止误触（如儿童锁）。 输注前信息核对（如名称、剂量、浓度）。 （3）安全物理结构 防夹手设计，避免操作中意外伤害。 耐高温、防腐蚀材质，适配消毒需求。 3. 用户交互 （1）直观操作界面 触摸屏或旋钮+按键组合，支持参数快速设置。 多语言支持，符合医护人员操作习惯。 （2）数据记录与追溯 存储输注历史记录（时间、剂量、操作人员）。 支持数据导出（USB/蓝牙/HIS系统对接），便于医疗质控。 4. 环境适应性 （1）便携性与耐用性 轻量化设计，内置长续航电池（≥8小时连续工作）。 防水防尘等级（如IPX4），适应移动医疗场景。 抗电磁干扰，兼容医院内其他设备。 （2）宽温工作范围 支持0~40℃环境温度，部分机型可低温运行（如冷藏药物输注）。 5. 扩展功能（可选） （1）智能互联 物联网模块：远程监控、报警推送至护士站。 语音提示或语音指令控制。 集成电子药典数据库，自动校验药物配伍禁忌。 （2）模块化设计 可更换注射器类型（如预充式导管冲洗器）。 兼容第三方耗材（如特殊导管）。 6. 合规与认证 符合国际医疗标准。 通过NMPA（中国）认证。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 1.注射器规格：10 ml 、20ml 、30ml 、50ml 2.注射速率： 50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h） 30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h） 20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h） 10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h） 3.快速推注： 1200ml/h (50ml 注射器) 600.0ml/h ( 30ml注射器) 400ml/h ( 20ml 注射器) 300.0ml/h ( 10ml 注射器) - 4.累计容量：0.1—9999ml - 5.限制量：0—9999ml 6.精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%） 7.电源：AC220V±22V 50HZ±1HZ DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上 8.环境条件：温度- 5—40℃ 相对湿度 20%---80% 9.报警：残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。 10.自动识别注射器规格 11.可使用一次性注射器（包含3种以上不同品牌） 12.阻塞后针筒内压力自动释放 13.可记录500条以上（含500条）历史纪录） 14.具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)。 15.快速输液控制 16.电脑接口 17.限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。 18.类型：Ⅰ类CF型 19.IP等级：IP×4（防溅水） 20.快速推进键保险 21.注射过程中快速推注 |
| 软、硬件的 配置要求 | - 泵主机 1台 - 固定夹 2套 - 电源线 1根 - 产品说明书 1份 - 产品保修卡合格证 1套 |
| 其它要求 | - 1.设备使用期限6年以上，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 - 2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。 - 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 |