申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项目参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 空气波压力治疗仪 |
| 用途及适用人群 | 适用于促进手臂及腿部的血液和淋巴循环，适用于卧床患者 |
| 设备的功能要求 | - 1、安全提示功能：高压、脱落等异常情况有安全提示功能； - 2、安全保护功能：压力达到阈值时、突然断电或中断治疗时，能自动泄压，避免对病人意外伤害； - 3、治疗过程中具有压力锁定或者锁屏功能，防止治疗过程中误操作对患者产生意外伤害； 4、治疗部位选择功能：加压部位可选择； 5、治疗模式选择功能：支持多种治疗模式，其中包括圆周等压加压、圆周梯度加压等标准治疗模式； |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | - 1、压力范围可调，能包括0mmHg-150mmHg压力范围； 2、治疗时间可调，能包括1至60min治疗时间； 3、气泵流量 15至25L/min范围内； |
| 软、硬件的 配置要求 | 1、气囊结构：采用层叠式拉链套筒设计，利于静脉血单向回流； 2、气囊种类支持：能选配上下肢气囊等多款气囊,如下肢4腔球囊、下肢6腔气囊、上肢6腔气囊等多款（具有一类医疗器械备案凭证)； 3、输出控制方式：支持左右侧双路同时充、放气，也支持双路交 替充、放气； 4、显示功能：能显示治疗部位、治疗模式、冶疗压力、治疗时间等，方便监控； 5、有内置锂电池，可以在无电源线充电时继续使用； 6、有蓝牙通信功能：可通过蓝牙配对； |
| 其它要求 | - 1.设备使用期限6年以上，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 - 2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三种以上的耗材使用进行验收。 - 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保三年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。6.设备数据涉及接入我院HIS系统互通的，验收时按我院要求能在HIS系统读取对应设备数据和VTE相关管理要求数据，产生的费用全部由中标方承担。 |