申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- |
| 申购设备名称 | 可视喉镜 |
| 用途及适用人群 | 可视喉镜是气管插管必备的插管仪器，在进行气管插管过程中要使用的器械，在可视喉镜的帮助下，才能够正确探查患者咽喉部的具体情况。有以下优点：1.清晰直观：能够提供清晰的喉部图像,使医生可以直观地观察喉部结构,包括会厌、声带、声门等,提高诊断准确性。2.引导插管：在气管插管过程中,可视喉镜可以准确引导气管导管插入气管,减少插管次数和对喉部组织的损伤。3.提高成功率：尤其对于困难气道患者,可视喉镜能大大提高气管插管的成功率,降低插管失败的风险。 |
| 设备的功能要求 | - 可视喉镜的摄像头与镜片前端的垂直距离：大号＜30mm；中号＜30mm；小号＜25mn - 镜片长度：大号＜140mm；中号＜125mm；小号＜95mm。 3.镜片角度：大号＜42度；中号＜42度；小号＜28度。镜片厚度：大号＜16mm;中号＜16mm;小号＜10mm;镜片周边四个内置的全密封防水设计高功率LED 光源。 4.喉镜片材质：喉镜片选用特种医用PEI材质，组织密实、硬度高、表面摩擦系数小、抗刮擦性能好。抗拉强度高，抗弯强度大。 防雾功能，防止镜头模糊，可重复消毒使用。 - 5.显示器尺寸（可视尺寸）：3.5寸±，屏幕材质为TFT或AMOLED。 - 6.显示器可上下0~130°转动，左右0~270°转动。 - 7.液晶屏像素(PIX)：＞640×480，分辨率＞3.72 LP/mm，景深：5-100mm 8.镜片手柄与显示组件的连接部位采用双环卡槽设计 9.视场角60°，允差士15% 10.重量＜200g 11.纺锤型短手柄设计 12.电池：充电时间：＜3小时；连续放电时间：＞3小时；充电次数：＞300次。 13.可进行录屏、截屏并保存。 14.内存≥16G。 15.Type-C接口或无线进行数据导出。 |
| 功能的技术指标及其他技术参数 | 配可视喉镜的镜片≥3个；大号（2个）、中号（1个）、小号共用一个显示屏，可反复消毒使用，可满足不同体位病人插管使用。 |
| 软、硬件的 配置要求 | 1.设备使用期≧5年以上，设备的生产日期和合同签订的时间间隔不大于6个月。 2.整机免费质保3年以上；设备设计使用的耗材必须为开放的耗材，并提供阳光网能点配价格，验收时提供三个厂家以上的耗材使用进行验收。 3.验收同时提供纸质版和电子版产品说明书。供货时应同时附上中文使用说明书（包括纸质版和电子版）。 4.为确保设备的售后服务质量，乙方必须提供其厂家免费质保3年的售后服务承诺书，包括设备厂家提供产品的终身免费升级服务。 5.设备数据涉及接入我院HIS网络的，验收时按我院要求能查询到HIS网络数据，产生的费用全部由中标方承担。 |
| 其它要求 |  |